Odak Noktası: Ham Analog Verinin Sayısallaştırılması, Donanımsal Kararlılık, Kayıpsız Dönüşüm, Gelişmiş Öznitelik Mühendisliği ve Yapay Zeka (AI/ML) Entegrasyonu

## 1. ADS1293 Veri Akış Mimarisi (Data Pipeline)

ADS1293 entegresi, analog biyopotansiyel sinyalin pinden girip işlemci üzerindeki SPI yazmaçlarına ulaşana kadar deterministik ve çok aşamalı bir sinyal işleme hattı (pipeline) kullanır. Bu katmandaki işleyiş mantığı ve verinin geçirdiği aşamalar şu şekildedir:

### 1.1 Sinyal Yolculuğu Mekanizması

Aşama 1

Giriş Katı ve Esnek Yönlendirme (Flexible MUX): Vücuttan alınan diferansiyel sinyal (VINP - VINN), elektrot-jel tepkimelerinden dolayı ±300 mV'a varan devasa DC offset bileşenleri ve yoğun ortak mod gürültüsü içerir. Bu aşamada ADS1293’ün >10 MΩ giriş empedansına sahip aktif anahtarlama katı (Flexible MUX) kullanılır. Bu kat sinyale bir kazanç uygulamaz; ancak yazılımsal olarak hangi fiziksel giriş pininin hangi dahili kanala bağlanacağını esnekçe seçmemizi sağlar.

Aşama 2

Enstrümantasyon Amplifikatörü (INA): Sinyal yönlendirildikten sonra sabit 3.5x kazanç uygulayan enstrümantasyon amplifikatörüne (GINA = 3.5) girer. Buradaki temel amaç, ortak mod gürültüsünü daha donanım katmanındayken bastırmaktır (Dahili CMRR > 105 dB). Giriş sinyalinin lineer sınırlar içinde kalması adına diferansiyel giriş ±400 mV ile sınırlandırılmıştır. Sinyal amplifikatörden ±400 mV × 3.5 = ±1.4 V olarak çıkar ve dahili 2.4 V referans voltajının (VREF) dinamik aralığına tam oturarak kırpılmaları (clipping) önler.

Aşama 3

İkinci Derece Sigma-Delta (ΣΔ) Modülatör: Bu kat, analog sinyali yüksek frekansta örnekleyerek 1-bitlik bir PDM (Pulse Density Modulation) bit akışına dönüştürür. Modülatörün çalışma frekansı (fMOD), en yüksek veri kalitesine ulaşmak için AFE_RES yazmacından 204.8 kHz (Yüksek Çözünürlük Modu) olarak ayarlanmalıdır. Modülatörün sahip olduğu gürültü şekillendirme (noise-shaping) fonksiyonu, kuantalama gürültüsünü sinyal bandından uzaklaştırıp yüksek frekanslara iter.

Aşama 4

Dijital Desimasyon Filtre Zinciri (R1, R2, R3): 1-bitlik yüksek frekanslı akışın çözünürlüğünü artırmak ve istenen Çıkış Veri Hızına (ODR) indirmek için ardışık 3 aşamalı Sinc filtre yapısı kurgulanmıştır. Burada R1 (Sinc1 sabiti), R2 (kanal bazlı ara filtre) ve R3 (kübik Sinc3) filtreleri zincirleme çalışarak gürültüyü süzer. Filtreleme sonrası örnekleme hızı (ODR) bağıntısı şu şekilde çözülür:

OSR = R1 × R2 × R3

ODR = fMOD / (R1 × R2 × R3)

Basit Özet: Kalpten gelen zayıf elektrik sinyalini alıp bilgisayarın anlayacağı net bir cümleye çevirme sürecimizdir.

- Aşama 1 (Kapı/Yönlendirme): Önce vücuttan gelen kabloları doğru kapılara yönlendiriyoruz.

- Aşama 2 (Büyüteç): Sinyal çok zayıf olduğu için onu bir büyüteçle (amplifikatör) büyütüyor ve dışarıdan gelen kaba gürültüleri dışarıda bırakıyoruz.

- Aşama 3 (Fotoğraf Çekme): Dalgalı sinyalin saniyede yüz binlerce kez fotoğrafını çekerek onu bilgisayarın dili olan 0 ve 1'lere çeviriyoruz.

- Aşama 4 (Süzgeç): Çekilen bu devasa boyuttaki fotoğrafları (verileri) üç aşamalı bir dijital süzgeçten geçirerek pürüzlerini alıyor ve hızını bilgisayarımızın rahatça işleyebileceği bir seviyeye indiriyoruz.

## 2. En Gerçeğe Yakın Veri İçin Yazmaç (Register) Optimizasyonu

Sinyal kalitesini en üst düzeye çıkarmak, gürültü tabanını (noise floor) düşürmek ve en yüksek Efektif Bit Sayısına (ENOB) ulaşmak için desimasyon filtre oranları optimize edilmelidir. Sigma-Delta mimarisinde ODR düştükçe filtrelerin gürültü temizleme performansı logaritmik artar. Tıbbi tanı standartlarının (Diagnostic ECG) zorunlu kıldığı 0.05 Hz - 150 Hz bant genişliğini Nyquist teorisine göre eksiksiz yakalamak ve en yüksek çözünürlüğü elde etmek için sistem ODR = 400 SPS veya ODR = 800 SPS değerine optimize edilmelidir.

Optimal 400 SPS Ayarı: fMOD = 204.8 kHz, R1=4, R2=8, R3=16 olarak seçildiğinde toplam aşırı örnekleme oranı OSR = 512 olur. Bu konfigürasyon sayesinde donanımsal gürültü tabanı μVRMS seviyesine çekilerek efektif çözünürlük ~19.5-bit ENOB seviyesine ulaştırılır.

| Yazmaç Adı | Adres | Değer | Kompakt İşlev Açıklaması |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFIG | 0x00 | 0x00 | Dahili osilatörü başlatır (Standby iptali). |
| FLEX_CH1_CN | 0x01 | 0x11 | IN2(LA) - IN1(RA) → Lead I üretir. |
| FLEX_CH2_CN | 0x02 | 0x19 | IN3(LL) - IN1(RA) → Lead II üretir. |
| FLEX_CH3_CN | 0x03 | 0x2E | IN3(LL) - IN2(LA) → Lead III üretir. |
| CMDET_EN | 0x0A | 0x07 | IN1, IN2, IN3 pinlerini Ortak Mod'a bağlar. |
| RLD_CN | 0x0C | 0x04 | RLD (Sağ Bacak Sürücüsü) aktif, 50Hz iptali. |
| AFE_RES | 0x13 | 0x03 | Yüksek Çözünürlük (fMOD = 204.8 kHz). |
| R1_RATE | 0x21 | 0x04 | 1. aşama desimasyon oranını (R1=4) ayarlar |
| R2_RATE_CH1 | 0x22 | 0x08 | Kanal 1 ara desimasyon oranı (R2=8). |
| R3_RATE_CH1 | 0x25 | 0x10 | Kanal 1 son desimasyon (R3=16) → ODR=400 SPS. |

Yazılımsal Konfigürasyon Tablo Özeti (TL;DR) ADS1293 entegresinin başlatılma (init) sürecinde C++ üzerinden cihaza gönderilen bu register bloğu, sistemin yazılım mimarisindeki config.json dosyası işlevini görür. Bu konfigürasyon çipe şu 3 temel mimari kuralı uygulatır:

- Veri Kaynağı Optimizasyonu (FLEX): Kalbin elektriksel haritasını çıkarmak için ilgili probların (Lead I, II, III) iç yönlendirmesi yapılır.

- Donanımsal Gürültü İptali (RLD): 50Hz şebeke gürültüsü, yazılıma ve yapay zeka katmanına ulaşmadan çip üzerinde donanımsal olarak bastırılır.

- Hız ve Kalite Standardizasyonu (AFE ve R): Sinyal-gürültü oranı (SNR) dengelenerek, çipin tanısal AI modelleri için altın standart olan saniyede 400 paket (400 SPS) yüksek çözünürlüklü veri üretmesi sağlanır.

Basit Özet: "Çipin içindeki kontrol düğmelerini, sadece işimize yarayan gerçek EKG verisine odaklanacak şekilde en ideal ('altın oran') seviyeye ayarlama işlemidir."

- Cihazın içinde onlarca ayar düğmesi var. Biz bu düğmeleri rastgele değil; çipin hızını, enerji tüketimini ve gürültü filtreleme oranını birbiriyle en mükemmel uyumda çalışacak şekilde kilitliyoruz. Amacımız maksimum çözünürlükle, en pürüzsüz görüntüyü elde etmek.

3. Ham Veriyi Anlamlandırma: Voltaj Dönüşümü ve Matematiksel Temeller

SPI hattından okunan veriler doğrudan voltaj değerini göstermez; Two's Complement (ikiye tümleyen) formatında parçalanmış 24-bitlik kodlar halinde gelir. Bu ham pencerelerin çözülmesi ve voltaja dönüşüm bağıntısı şu şekildedir:

### 3.1 Matematiksel Voltaj Dönüşüm Formülü

Çipin tam ölçekli diferansiyel giriş aralığı, dahili referans voltajı (VREF = 2.4 V) ve amplifikatör kazancına (GINA = 3.5) bağlıdır. Pozitif tam ölçek değeri 2^23 - 1 (0x7FFFFF), negatif tam ölçek ise -2^23 (0x800000) değeridir. Diferansiyel EKG giriş voltajını (VEKG) hesaplamak için şu ana denklem kullanılır:

VEKG = (ADCraw / 2^23) × (VREF / GINA) = (ADCraw / 8,388,608) × (2.4 V / 3.5)

Doğrudan mikrovolt (μV) birimiyle çalışabilmek için en küçük anlamlı bit (LSB) çözünürlüğü:

LSB_μV = (2.4 × 10^6) / (3.5 × 8,388,608) ≈ 0.0817112 μV/LSB

VEKG (μV) = ADCraw × 0.0817112

### 3.2 İşaret Uzantısı (Sign Extension) ve Çözümleme Kodları

SPI hattı veriyi tek seferde 24-bit olarak taşıyamadığı için mikrodenetleyici tarafında veriyi 3 byte (MSB, MID, LSB) halinde sırayla indiririz. İşaret bütünlüğünü korumak için en anlamlı bit olan 23. biti kontrol edip üst katmanlara kopyalayan (Sign Extension) C++ ve Python kod blokları şu şekilde kurgulanmıştır:

// C++ Gömülü Sistem Kod Bloğu
#include <cstdint>
constexpr double LSB_TO_MICROVOLT = 0.08171120241;
inline int32_t parse_24bit_spi(uint8_t msb, uint8_t mid, uint8_t lsb) {
    int32_t raw = (static_cast<int32_t>(msb) << 16) | 
                  (static_cast<int32_t>(mid) << 8)  | 
                  (static_cast<int32_t>(lsb));
    if (raw & 0x00800000) {
        raw |= 0xFF000000; // Negatif sayı işaret uzantısı
    }
    return raw;
}

# Python Büyük Veri Blokları İçin Vektörize Çözümleme
import numpy as np
def decode_ecg_buffer(byte_array: bytes) -> np.ndarray:
    raw_data = np.frombuffer(byte_array, dtype=np.uint8).reshape(-1, 3)
    adc_codes = (raw_data[:, 0].astype(np.int32) << 16) | \
                (raw_data[:, 1].astype(np.int32) << 8)  | \
                (raw_data[:, 2].astype(np.int32)) 
    negative_mask = adc_codes & 0x00800000
    adc_codes = np.where(negative_mask, adc_codes | int(0xFF000000), adc_codes)
    return adc_codes.astype(np.float64) * 0.08171120241

Basit Özet: "Çipten gelen anlamsız sayı yığınlarını, gerçek dünyadaki elektrik (mikrovolt) karşılığına çevirme işlemidir."

- Çip bilgisayara "1.45" gibi bir voltaj değeri göndermez; sadece uzun bir 0 ve 1 dizisi (zarflar içinde) gönderir. Biz yazdığımız kodlarla, parçalanmış halde gelen bu zarfları birleştiriyor, eksi/artı işaretlerini düzeltiyor ve bir formül yardımıyla bu dijital sayıları tıbbi bir birim olan mikrovolta dönüştürüyoruz.

## 4. Veri İşleme Hattı (DSP Pipeline) ve Gürültü Temizleme

Voltaj dönüşümü bittikten sonra sinyalin faz bütünlüğünü korumak ve yapay ST segment kaymalarına sebep olmamak için filtre tasarımları ardışık İkinci Derece Alt Bölümler (SOS - Second-Order Sections) formunda kaskad yapıda kurgulanmalıdır.

### 4.1 Yazılımsal Filtre Zinciri Tasarımı

1. Baseline Wander Filtresi (High-Pass): Solunum kaynaklı yavaş taban kaymalarını engellemek için kesim frekansı fc = 0.05 Hz seçilen 2. derece Butterworth filtresidir.

2. Şebeke Gürültüsü Filtresi (Notch): 50 Hz AC şebeke cızırtısını kesmek için dar tabanlı (Q = 35) IIR Notch filtredir.

3. Kas Gürültüsü Filtresi (Low-Pass):** İskelet kası kasılmalarını (EMG) engellemek için fc = 150 Hz olan 4. derece Butterworth filtredir.

# Python Sıfır-Fazlı (Morfoloji Koruyucu) AI Ön-İşleme Hattı

from scipy.signal import butter, iirnotch, filtfilt

import numpy as np

class DiagnosticECGFilter:

def __init__(self, fs=400.0):

self.fs = fs

self.b_hp, self.a_hp = butter(N=2, Wn=0.05, btype='highpass', fs=self.fs)

self.b_notch, self.a_notch = iirnotch(w0=50.0, Q=35.0, fs=self.fs)

self.b_lp, self.a_lp = butter(N=4, Wn=150.0, btype='lowpass', fs=self.fs)

def process_buffer_for_ai(self, ecg_buffer: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""

Yapay zeka modellerine beslenecek veriyi SIFIR FAZ KAYMASI (filtfilt)

ile temizleyerek EKG morfolojisini %100 korur.

"""

clean_hp = filtfilt(self.b_hp, self.a_hp, ecg_buffer)

clean_notch = filtfilt(self.b_notch, self.a_notch, clean_hp)

final_clean = filtfilt(self.b_lp, self.a_lp, clean_notch)

return final_clean

### 4.2 Donanımsal Ön Filtreleme: Sağ Bacak Sürücüsü (RLD)

Filtreler yazılımsal olarak ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın, odadaki büyük AC şebeke gerilimleri ADC'nin dinamik aralığını boğabilir. Bu sorunu çözmek için ADS1293'ün Sağ Bacak Sürücüsü (RLD) devresi aktif edilir. RLD devresi ortak mod voltajını dahili olarak algılayıp, ters çevirerek Sağ Bacak (RL) elektrodu üzerinden vücuda geri basar. Bu donanımsal negatif geri besleme sayesinde sistemin efektif CMRR değeri >120 dB üzerine çıkar ve büyük gürültüler daha yazılım katmanına gelmeden donanımda 100 kat sönümlenir.

Basit Özet: "Adeta bulanık ve kirli bir suyu, üç farklı filtreden geçirerek içilebilir, berrak bir suya dönüştürme aşamasıdır."

- Veriyi bilgisayara aldık ama içinde hala 3 büyük kir var: Hastanın nefes almasından kaynaklı kaymalar, odadaki prizlerden sızan cızırtılar ve hastanın kas titreşimleri. Yazdığımız yazılımsal filtrelerle bu üç kiri sırasıyla siliyoruz ve geriye sadece pürüzsüz, tertemiz kalp atış çizgisi kalıyor.

## 5. Veriden Klinik Çıkarım Yapma (BPM ve HRV Analizleri)

Filtrelenmiş temiz sinyal üzerinden kalp atış hızını bulabilmek adına QRS kompleksinin tepe noktası olan R-piklerini yakalamak için Pan-Tompkins algoritması kurgulanmıştır. Algoritma sırasıyla: 5-15 Hz Bant Geçiren Filtre, Türev Katmanı, Karesini Alma ve Hareketli Pencere Entegrasyonu aşamalarından oluşur.

# Python Pan-Tompkins R-Pik Konum Dedektörü
def pan_tompkins_r_detector(ecg_signal: np.ndarray, fs=400.0) -> np.ndarray:
    sos_bp = butter(N=2, Wn=[5.0, 15.0], btype='bandpass', fs=fs, output='sos')
    f_sig = sosfilt(sos_bp, ecg_signal)
    diff = np.diff(f_sig)
    squared = diff ** 2
    window_len = int(0.150 * fs)
    integrated = np.convolve(squared, np.ones(window_len)/window_len, mode='same')
    
    peaks = []
    threshold = np.mean(integrated) * 2.5
    min_distance = int(0.300 * fs)
    last_peak = -min_distance
    for i in range(len(integrated)):
        if integrated[i] > threshold and (i - last_peak) > min_distance:
            search_zone = ecg_signal[max(0, i-window_len):min(len(ecg_signal), i+window_len)]
            actual_peak = (i - window_len) + np.argmax(search_zone)
            peaks.append(actual_peak)
            last_peak = i
    return np.array(peaks)

R-pik konumları arasındaki zaman farkı (RR Aralığı) üzerinden anlık nabız değeri hesaplanır: BPM = 60 / Ortalama_RR_Araligi_Saniye. Otonom sinir sistemi kararlılığını ölçmek için zaman alanındaki kritik HRV metrikleri hesaplanır: SDNN (RR aralıklarının standart sapması) ve RMSSD (ardışık RR aralıkları farklarının karelerinin ortalamasının karekökü) hesaplanarak otonom denge matematikselleştirilir.

Geçiş Notu: Bu şekilde elde ettiğimiz temiz EKG sinyalleri klasik klinik metrikleri başarıyla üretmemizi sağlamıştır. Ancak ADS1293'ten akan bu yüksek çözünürlüklü verinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak adına, sinyali bir sonraki aşamada modern derin öğrenme mimarilerine besleyeceğimiz uçtan uca bir yapay zeka veri hattına (AI Pipeline) yönlendirilmiştir.

Basit Özet: "Temizlenen çizgiye sadece bakmakla kalmayıp, o çizgiden tıbbi bir anlam ve sonuç çıkarma aşamasıdır."

- Sinyalimiz artık tertemiz. Şimdi yazdığımız algoritmalarla kalbin tam atış noktalarını (tepeleri) tespit ediyoruz. Bu tepeler arasındaki mesafeleri ölçerek hastanın anlık nabzını ve stres seviyesini (otonom sinir sistemi sağlığını) matematiksel olarak hesaplıyoruz.

## 6. Gelişmiş Veri Olgunlaştırma, Yapay Zeka (AI/ML) Entegrasyonu ve Karar Optimizasyonu

ADS1293'ten akan yüksek çözünürlüklü verileri yapay zekaya beslemeden önce hem öznitelik mühendisliği hem de derin/gözetimli öğrenme tabanlı kapsamlı stratejiler kurgulanmıştır.

### 6.1 Çok Boyutlu Öznitelik Mühendisliği

Ham sinyali yapılandırılmış algoritmalara beslemek için şu ileri düzey parametreler üretilir:

- Zaman Alanı: QRS süresi, PR aralığı ve QT uzaması (Corrected QT - QTc) hesaplamaları.

- Frekans Alanı: Welch Güç Spektral Yoğunluğu (PSD) ile sinyal bileşenlerine ayrılarak sempatovagal dengeyi gösteren LF/HF oranı çıkartılır.

- Doğrusal Olmayan Kaotik Öznitelikler: Poincaré grafiği diferansiyelleri (SD1 ve SD2) ve sinyalin karmaşıklığını ölçen Örneklem Entropisi (Sample Entropy - SampEn) matrisleri kurgulanır.

### 6.2 Derin Öğrenme, XGBoost Mimarisi ve Overfitting Engelleme Protokolü

Modelin belirli hastaların sinyal gürültülerini ezberlemesini (overfitting) engellemek ve en doğru klinik kararı verdirtmek için iki farklı mimari eş zamanlı kurgulanmıştır:

- End-to-end (Uçtan Uca) 1D-CNN Mimarisi: 1 boyutlu zaman serisi verisini doğrudan 1D-CNN (Tek Boyutlu Evrişimli Sinir Ağları) modeline besliyoruz.

- XGBoost Mimarisi: Çıkartılan zaman/frekans öznitelik matrisleri üzerinde Gözetimli Öğrenme (Supervised Learning) olan XGBoost algoritması koşturulur. Sisteme sağlıklı bir hasta verisi girildiğinde, önceki değerlendirmelerden bağımsız olarak doğru bir şekilde "benign" (normal) sonucunu üretmesi güvence altına alınır; böylece modelin statik risk değerlerinde (örneğin %89'da) takılı kalması engellenir.

Uygulanan Katı Savunma Mekanizmaları:

- Hasta Bazlı Çapraz Doğrulama (Stratified GroupK-Fold): Veri kümesini bölerken Grupları "Hasta ID"leri olarak tanımlıyoruz. Bir hastanın hiçbir verisi eğitim kümesindeyken test kümesine sızamaz (Data Leakage engelleme).

- Matematiksel Düzenleme (Regularization): Maliyet fonksiyonuna L2 düzenlemesi eklenir. Katmanlar arasına Dropout (%30) eklenerek nöronların birbirine bağımlı ezber yapması bloke edilir.

Python

# Python Uçtan Uca Yapay Zeka Hazırlık ve Eğitim Pipeline Tasarımı

import torch

import torch.nn as nn

class MedicalAIPipeline:

class ECGClassifier1DCNN(nn.Module):

def __init__(self):

super().__init__()

self.conv1 = nn.Conv1d(in_channels=1, out_channels=16, kernel_size=15, stride=2, padding=7)

self.bn1 = nn.BatchNorm1d(16)

self.relu = nn.ReLU()

self.dropout = nn.Dropout(p=0.3) # Overfitting savunması

self.pool = nn.MaxPool1d(kernel_size=2)

self.fc = nn.Linear(16 * 100, 3) # 3 Sınıf Ayrımı

def forward(self, x):

x = self.pool(self.relu(self.bn1(self.conv1(x))))

x = self.dropout(x)

x = x.view(x.size(0), -1)

return self.fc(x)

Z-Score Normalizasyonu: Her hastanın cilt direnci farklı olduğundan genlik varyasyonlarını yok etmek için sinyal Z-Score normalizasyonundan geçirilir (Ortalama 0, Standart Sapma 1).

### 6.3 Klinik Karar Sınırı (Youden's J) ve Açıklanabilir Yapay Zeka (SHAP)

Yapay zeka modellerinin ürettiği ham olasılıkları klinik bir karara dönüştürmek ve "kara kutu" algısını kırmak için şu yöntemler entegre edilmiştir:

- Youden's J İndeksi: Rastgele teşhis eşikleri (threshold) kullanmak yerine, modelin duyarlılığını (Recall) en üst düzeye çıkaran Youden's J Threshold optimizasyonu kullanılarak klinik zaman kayıpları önlenmiştir.

- SHAP Analizi ve Görselleştirme: Modelin karar mekanizması, her bir özniteliğin (örn: EKG sinyalindeki P-R aralığı) karara ne kadar etki ettiğini gösteren SHAP (SHapley Additive exPlanations) analizleriyle şeffaflaştırılır. Görselleştirmede tek renkli, karmaşık grafikler yerine pembe, lila ve şeftali gibi pastel tonlardan oluşan zengin bir palet tercih edilmiş; sadece modelin risk gördüğü spesifik anomaliler yüksek kontrastla vurgulanmıştır. Bu sayede hekimlerin klinik veriyi hızlı ve net okuması sağlanır.

### Basit Özet :Temiz veriyi yapay zekaya verip hastalık tahmin ettirme, yapay zekanın ezberlemesini engelleme ve doktorlara 'bu kararı neden verdim' diye açıklayabilme sürecidir."

- Tahmin Etme (Öğrenme): EKG verilerini yapay zekaya (CNN ve XGBoost) vererek insan gözünden kaçabilecek ince ritim bozukluklarını yakalamasını sağlıyoruz.

- Ezberlemeyi Önleme (Overfitting): Modelin hastaların kişisel özelliklerini "ezberleyerek" bizi kandırmasını engellemek için, verileri birbirinden sıkıca ayırıyor (Hasta Bazlı Doğrulama) ve modeli zorlu testlerden geçiriyoruz. Böylece tamamen sağlıklı bir veri geldiğinde, önceki hastalık verilerinin etkisinde kalmadan anında "sağlıklı" diyebiliyor.

- Şeffaflık ve Doğru Karar (Youden's J ve SHAP): Hastanede gereksiz panik ve zaman kaybı yaşanmasın diye yapay zekanın en doğru karar noktasını matematiksel olarak (Youden's J) belirliyoruz. Ayrıca yapay zeka bir hastalık teşhisi koyduğunda "Neden böyle düşündün?" sorusuna yanıt olarak doktorun gözünü yormayacak renkli (pastel tonlarda) ve anlaşılır kanıt grafikleri (SHAP) sunuyoruz.

## 7. Veri Güvenilirliği (Reliability), Senkronizasyon ve İleri Düzey Hata Yönetimi

Tıbbi cihaz kararlılığı için, donanımdan gelen ERROR_STATUS (0x25) yazmacını anlık parse eden bir C++ mimarisi kurgulanmıştır. Eğer elektrot kopuksa (Lead-Off bayrağı aktifse) veri hattı o örneği kirli kabul eder ve yapay zeka katmanına beslemeden bloke eder.

Asenkron Lock-Free Ring Buffer Mimari Kararı: İşlemcinin sürekli SPI hattını sorgulaması (polling) büyük bir CPU israfıdır. Kurgulanan mimaride ADS1293'ün DRDYB pini, mikrodenetleyicinin bir dış kesme (External Interrupt) hattına bağlanmıştır. Veri hazır olduğunda tetiklenen kesme servisi (ISR), arka planda verileri hızlıca Dairesel Tampon Belleğe (Ring Buffer) yazıyor; ana döngü ise bu verileri bağımsız bir şekilde kilitlemesiz (lock-free) olarak çekip filtre pipeline'ına besliyor. Böylece CPU yükünü %1.2’nin altına düşürülmüştür.

// Kesme Tabanlı Dairesel Bellek C Kod Yapısı
#define RING_BUFFER_SIZE  512
#define BUFFER_MASK       (RING_BUFFER_SIZE - 1)

typedef struct {
    int32_t channel1_data[RING_BUFFER_SIZE];
    uint8_t status_flags[RING_BUFFER_SIZE];
    volatile uint32_t head;
    volatile uint32_t tail;
} ECG_CircularBuffer_t;

Basit Özet: "Kablolar koptuğunda veya sistem tıkandığında bilgisayarın çökmesini engelleyen güvenlik ve kargo sistemimizdir."

- Hasta hareket edip kablolardan biri çıkarsa, sistemin içeriye gürültü (çöp veri) almasını engellemek için kapıya donanımsal bir bekçi koyuyoruz. Kablo koptuğu an bekçi sistemi durduruyor ve alarm veriyor. Ayrıca verileri mikrodenetleyiciye yormadan, çok düzenli ve sırayla taşıyacak bir asenkron kargo sistemi (Ring Buffer) kuruyoruz.

## 8. Sonuç ve Özet Sistem Performans Tablosu

Register seviyesinde optimize edilen ve uçtan uca veri mühendisliği hatları kurulan sistemin performans metrikleri özet tablosu şu şekildedir:

| Parametre Bilgisi | Teknik Değer | Tercih Nedeni ve Veriye Katkısı |
| --- | --- | --- |
| Modülatör Frekansı (fMOD) | 204.8 kHz | Kuantalama gürültüsünü üst bantlara itip tabanı temizlemek. |
| Çıkış Veri Hızı (ODR) | 400 SPS | R1=4, R2=8, R3=16 ile en ideal tanısal bant genişliği dengesi. |
| Efektif Çözünürlük (ENOB) | ~19.5 Bit | Yüksek OSR seçimi sayesinde merdiven etkisinin yok edilmesi. |
| Donanımsal CMRR Gücü | > 120 dB | Aktif RLD döngüsüyle 50Hz şebeke gürültüsünü donanımda söndürmek. |
| Yazılımsal Sinyal Bandı | 0.05 Hz - 150 Hz | Kaskad IIR SOS yapısı ile tıbbi tanı doğruluğu sağlamak. |
| İşlemci (MCU) Yükü | < %1.2 | Kesme tabanlı ring buffer ve asenkron okuma mimarisi. |